
附件1：

ICU病人床招标技术参数及配置

（1）整床尺寸大于或等于2100×900×480

（2）三摇杆系统实现各种体位，背部升降，背部升降最大大于或等于65°，腿部升降最大大于40°，床面高度调节：最低小于或等于500mm；最高大于或等于720mm

（3）背部螺管内置金属螺母，静音耐磨；有双向到位保护功能，操作轻松，有效保证使用寿命；

（4）护栏配六支铝合金弯管支柱，高强度，不弯曲变形，美观大方；

（5）配五寸双面中控轮，中央刹车脚踏一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠

（6）床板四角平滑完整；

（8）金属表面处理有涂层

（9）床体四角配软性防撞胶；

（10）床体四周配六个输液架插座，钢管整体成型；

（11）床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体们输液引流；

（12）床体两侧与床尾共设置三个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后左右滑动；

（13）配床垫、床头柜、输液架、餐桌板；

附件2：

ICU吊塔（吊臂）招标技术参数及配置

1、工作电源： AC220V、50Hz；

2、横臂活动范围（半径）：750mm；

3、水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转；

4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动；  

5、净载重量：最大大于或等于120kg；

6、整体式终端箱体，无缝防尘设计；

7、仪器平台：3层，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层；

8、气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个（带防尘罩）；

（1）、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

（2）、插拔次数2万次以上；

（3）、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

9、内藏式电箱2个：电源插座8个（220V、10A）；等电位接地端子: 4个；信息模块6个（标配RJ45二个，预留选装VGA、RJ45、RJ11等接口四个）； 

10、不锈钢可调输液杆1个；

11、不锈钢注射泵架杆1个； 

12、听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

13、监护仪管线固定夹1个；  

14、主体材料采用高强度铝合金型材； 

15、表面处理采用静电喷涂；

16、吸顶式安装，稳定牢固。

附件3：

手术室无影灯招标技术参数及配置

1、照度最大大于或等于80000Lux

2、色温：4500±500K

3、可调光斑直径最小小于或等于100mm；最大大于或等于180mm

4、照明深度 ≥600mm

5、亮度档级调光：大于或等于八档连续调光

6、术者头部温升 ≤2℃

7、主副灯切换：自动切换

8、电源、电压 ：～220V/50HZ

9、灯泡功率大于或等于100W

10、显色指数：93Ra

附件4：

手术室吊塔招标技术参数及配置

1、工作电源： AC220V、50Hz；

2、横臂活动范围（半径）：750mm；

3、水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转；

4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动；  

5、净载重量：最大大于或等于120kg；

6、整体式终端箱体，无缝防尘设计；

7、仪器平台：2层，两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A),网络接口RJ45：1个/层；

8、气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个（带防尘罩）；

（1）、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

（2）、插拔次数2万次以上；

（3）、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

9、内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子: 2个；信息模块3个（标配RJ45一个，预留选装BNC、VGA、RJ45、RJ11、HDMI、RGB、音视频等接口二个）； 

10、不锈钢可调输液杆1个；   

11、主体材料采用高强度铝合金型材； 

12、表面处理采用静电喷涂；

13、吸顶式安装，稳定牢固。

附件5：

综合手术台招标技术参数及配置

1、头部操纵式

2、可对病人施行胸、腹外科、眼、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科和骨科等施行一般手术用。

3、手术台的升降采用脚踏油泵形式，其他部位传动均为手动机械操作，手术台设计科学合理，结构紧凑，操作方便灵活，工作安全可靠，外观豪华大方。手术台由台面、床架、底盘和立柱等四大部份组成，台面分为头板、背板、腰板、座板、腿板组成，转动操作通过机械传动可实现台面的各种动作即背板折转、腰板升降、腿板折转。

4、台面全长≥2000mm，面宽≥480mm；

   台高最低≤640mm，最高≥930mm；

   角度前倾≥55°，后倾≥35°， 左、右倾≥25°

5、分段       

 （1）、头板可上折≥60°，下折≥90°、伸长或卸下。

 （2）、背板可上折≥85°，下折≥10°。

 （3）、腰板可升高120mm，可与台面齐平。

 （4）、坐板及腿板间有圆形空穴。

 （5）、腿板500×480mm可下折≥90°外展≥180°

 （6）、足板可装置与台面齐平，成直角可卸下。

附件6：

手术专用升降台招标技术参数及配置

1、规格：550mm（长）*350mm（宽）*900mm（高），最大可升降高度大于或等于1200mm

2、整车由优质304不锈钢管经焊接组装而成，材料采用优质不锈钢板材，

3、有不锈钢方盘，厚度大于或等于0.8mm。

3、采用单臂设计，移动灵活方便采用Φ80mm静音灰胶轮，移动时安静无噪音

4、全不锈钢制作

附件7：

售后服务及要求

一、竞标人提供的实训楼培训中心设备必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：
1、成交人对实训楼培训中心设备（耗材除外）提供1年以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，实训楼培训中心设备发生一般故障时，成交人负责免费修理、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，成交人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，成交人无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归成交人负责保修，但成交人也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，成交人提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

  4、售后服务：有故障24小时内到位。广西区内有原厂家工程师，每三个月定期巡回至少一次，每年免费校准仪器一次。
5、 故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，成交人在

2小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、成交人免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，均有厂家免费提供，并由专职工程师分工执行，其中应用操作和中文软件培训分批进行，所有相关费用由成交人承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：广西柳州市人民医院，柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后二个月内交货。

附件8

标书内容装订顺序
	序号
	文件名称
	备注

	
	
	

	1
	目录
	

	2
	投标公司基本情况表
	内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号

	3
	竞标报价表
	必备

	4
	技术规格偏离表
	必备

	5
	投标产品的技术参数
	必备

	6
	投标产品的配置单
	必备

	7
	投标产品彩页
	必备

	8
	售后服务承诺
	必备

	9
	企业法人营业执照复印件
	必备

	10
	税务登记证复印件
	必备

	11
	医疗器械生产企业许可证复印件
	二者至少包含其中一种

	12
	医疗器械经营企业许可证复印件
	

	13
	医疗器械注册证复印件
	必备

	14
	医疗器械产品注册登记表复印件
	必备

	15
	产品销售授权书或代理证书原件或复印件
	代理商或经销商必备

	16
	法人授权委托书原件
	委托代理人必备

	17
	法定代表人身份证的复印件
	必备

	18
	法定代表人授权委托代理人身份证的复印件
	委托代理人必备

	19
	查询行贿犯罪档案结果告知函
	必备


附件9

查询的文书样式

查询申请书（单位）
              人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

                                                   查询部门（ 单位 ）（印）

                                                         年   月   日

查询申请书（个人）
              人民检察院：

单位（个人）将于      年   月   日在        县（市、区）开展            工作。根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，现向你院申请查询                                      （单位、个人）有无行贿犯罪记录。

特此申请

                                                   查询人（ 签名 ）：

                                                         年  月  日

附件10                         明细报价表   

	序号
	货物名称
	数量（1）
	品牌、生产厂家及国别
	型号规格
	单价（元）
	单项合计（元）

	
	
	
	
	
	⑵
	⑶＝⑴×⑵

	1
	
	
	
	
	 
	 

	2
	
	
	
	　
	 
	 

	...
	
	
	
	
	
	

	总计：（人民币大写）：                （￥                元）




注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。
附件11

技术响应表（格式）

	序号
	设备名称
	数量
	招标文件要求
	响应文件参数
	偏离情况

	
	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件12

                  竞标文件格式

一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式： 

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：                               

                          年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日
竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

1、 企业名称：                                                                      
2、 企业（注册）日期及地点：                                                
3、 企业组织机构代码证编号：                                    

4、 企业法定代表人：姓名            职务           电话                  

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话               

6、邮政编码：                                                          
7、通信地址：                                                          
二、竞标人财务状况：

1、注册资本：                                                          

2、实收资本：                                                          

3、近期资产负债表：

1) 固定资产：

         原值：                                                          

         净值：                                                          

2) 流动资金：                                                            
3) 长期负债：                                                        
4) 短期负债：                                                        
三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

	服务的另一方或另几方
	争端原因
	服务的金额

	
	
	


 投投标人（公章）：                          

法定代表人或委托代理人签名：               

法定代表人身份证明书

单位名称：                         

单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日

经营期限：                          

姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （公章） 

                                            时间：       年      月     日

  


法定代表人签名：                 
法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：
我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：                             

所在部门职务：                                     职务：                             
被授权人身份证号码：                              

                                   投标人（公章）                
                                                                    年    月    日
  


服务承诺书

 （由投标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

                                     投标人（公章）：                                        

                                   法定代表人或委托代理人(签名)：                         


















法定代表人第二代居民身份证复印件


（正面）























法定代表人第二代居民身份证复印件


（背面）




















委托代理人第二代居民身份证复印件


（正面）























委托代理人第二代居民身份证复印件


（背面）








1
1

