
附件1       

柳州市人民医院供应室设备维保服务用户需求书

1、 维保项目内容及保修期限：
	编号
	设备名称
	设备型号
	数量
	保修期限（年）

	1
	脉动真空灭菌器
	XG1.HWB-1.2
	4
	1

	2
	清洗机
	Rapid-A-520
	4
	1

	3
	蒸汽发生器
	ZFQ-60KW
	5
	1

	4
	干燥柜
	YGZ-1600
	1
	1

	5
	超声波
	QX-2000
	2
	1

	6
	超声波
	TQX-300B
	2
	1

	7
	软水机
	KH-1000
	1
	1

	8
	纯水机
	KH-1000
	1
	1

	9
	传递窗
	
	3
	1

	10
	空气净化器
	YKJ.F-1600
	8
	1

	11
	下送密封车
	
	4
	1

	12
	合福封口机
	HM850
	1
	1

	13
	灭菌器（设备检验）
	XG1.HWB-1.2
	4
	1


2、 维保费用包含内容

1、设备定期检查保养费。

2、维修人员的工时费、差旅费。

3、保修的设备零件免费维修更换（保证正规原厂配件），更换的不良品由成交人负责处理。

4、远程维修服务：采购人可通过电话、网络等手段免费得到成交人的技术支持。

三、服务内容

1、设备出现故障，成交人自接到报修后2小时内派维修工程师赶到现场，如有特殊情况，须提前与采购人进行沟通，得到采购人认可后方能改变到达现场时间；一般故障当日内修复，大的故障3日内修复。设备维修期间，成交人必须保障采购人对无菌用品的正常需求，确保采购人的日常工作不受影响。

2、合同生效后5日内成交人派人对采购人的设备进行首次维护保养，以后每个月采购人对设备进行一次维护保养并做好维护保养记录，然后将保养记录交给采购人。

3、采购人的设备损坏或有安全隐患的配件，需定期更换的易损件均由成交人免费更换（包含水处理的反渗透膜、树脂等，但不包含设备正常运转所需要的耗材）

4、成交人必须负责国家卫计委对供应室要求的检验项目（温度、压力、水质等），并承担由此产生的费用。

5、成交人必须负责国家要求强制性的检测项目（高温灭菌器自带压力表每年2次、安全阀每年1次的检验，压力容器定期检验及年度检验等），并承担由此产生的费用。

6、成交人配有检验合格的备用压力表1套（19个）、安全阀1套（14个），于定期检验时替换需检验的压力表和安全阀，确保采购人的日常工作不受影响。

四、付款方式

合同签订后3个月内，采购人向成交人支付合同总金额的90%货款，同时成交人开具全额发票给采购人。合同总金额的10%货款留作质保金。合同结束后10个工作日内，采购人向成交人支付质保金。

五、招标注意事项：

1、 竞标标人需注明每一项设备的维保价格以及总价；

2、 竞标标人需附上每一项设备的维保方法以及具体的维保项目。

附件2

标书内容装订顺序
	序号
	文件名称
	备注

	
	
	

	1
	目录
	

	2
	竞标标公司基本情况表
	内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号

	3
	竞标报价表
	必备

	4
	服务响应表
	必备

	5
	售后服务承诺
	必备

	6
	企业法人营业执照复印件
	必备

	7
	税务登记证复印件
	必备

	8
	法人授权委托书原件
	委托代理人必备

	9
	法定代表人身份证的复印件
	必备

	10
	法定代表人授权委托代理人身份证的复印件
	委托代理人必备

	11
	查询行贿犯罪档案结果告知函
	必备

	12
	《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）》复印件
	必备

	13
	《中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）》复印件
	必备


附件3                        

竞标报价表   

	序号
	服务内容
	服务年限
	单价（元）
	单项合计（元）

	
	
	
	⑵
	⑶＝⑴×⑵

	1
	供应室消毒灭菌设备购买维保服务
	1年
	 
	 

	总计：（人民币大写）：                （￥                元）




注：以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。
 竞标人（公章）：                          

法定代表人或委托代理人签名：               

附件4
服务响应表（格式）

	序号
	竞标文件要求
	竞标文件响应内容
	响应情况

	1
	一、维保费用包含内容

1、设备定期检查保养费。

2、维修人员的工时费、差旅费。

3、保修的设备零件免费维修更换（保证正规原厂配件），更换的不良品由成交人负责处理。

4、远程维修服务：采购人可通过电话、网络等手段免费得到成交人的技术支持。


	
	

	2
	二、服务内容

1、设备出现故障，成交人自接到报修后2小时内派维修工程师赶到现场，如有特殊情况，须提前与采购人进行沟通，得到采购人认可后方能改变到达现场时间；一般故障当日内修复，大的故障3日内修复。设备维修期间，成交人必须保障采购人对无菌用品的正常需求，确保采购人的日常工作不受影响。

2、合同生效后5日内成交人派人对采购人的设备进行首次维护保养，以后每个月采购人对设备进行一次维护保养并做好维护保养记录，然后将保养记录交给采购人。

3、采购人的设备损坏或有安全隐患的配件，需定期更换的易损件均由成交人免费更换（包含水处理的反渗透膜、树脂等，但不包含设备正常运转所需要的耗材）

4、成交人必须负责国家卫计委对供应室要求的检验项目（温度、压力、水质等），并承担由此产生的费用。

5、成交人必须负责国家要求强制性的检测项目（高温灭菌器自带压力表每年2次、安全阀每年1次的检验，压力容器定期检验及年度检验等），并承担由此产生的费用。

6、成交人配有检验合格的备用压力表1套（19个）、安全阀1套（14个），于定期检验时替换需检验的压力表和安全阀，确保采购人的日常工作不受影响。


	
	

	3
	三、付款方式

合同签订后3个月内，采购人向成交人支付合同总金额的90%货款，同时成交人开具全额发票给采购人。合同总金额的10%货款留作质保金。合同结束后10个工作日内，采购人向成交人支付质保金。


	
	


 竞标人（公章）：                          

法定代表人或委托代理人签名：               

附件5

                  竞标文件格式

一、竞标文件外层包装封面格式

1.所有竞标文件的外包装封面格式： 

竞 标 文 件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：             全称           （加盖单位公章）

竞标人地址：                               

                          年    月    日

正本（或副本）

竞标文件

项目名称：

采购编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日
竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

1、 企业名称：                                                                      
2、 企业（注册）日期及地点：                                                
3、 企业组织机构代码证编号：                                    

4、 企业法定代表人：姓名            职务           电话                  

5、政府采购业务联系人：姓名            职务           电话               

6、邮政编码：                                                          
7、通信地址：                                                          
二、竞标人财务状况：

1、注册资本：                                                          

2、实收资本：                                                          

3、近期资产负债表：

1) 固定资产：

         原值：                                                          

         净值：                                                          

2) 流动资金：                                                            
3) 长期负债：                                                        
4) 短期负债：                                                        
三、竞标人目前的诉讼案或总裁的情况（如有请如实填写）

	服务的另一方或另几方
	争端原因
	服务的金额

	
	
	


 竞标人（公章）：                          

法定代表人或委托代理人签名：               

法定代表人身份证明书

单位名称：                         

单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日

经营期限：                          

姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系     （竞标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

竞标标人：               （公章） 

                                            时间：       年      月     日

  


法定代表人签名：                 
法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院（招标采购单位名称） ：
我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：                             

所在部门职务：                                     职务：                             
被授权人身份证号码：                              

                                   竞标标人（公章）                
                                                                    年    月    日
  


服务承诺书

 （由竞标标人按附件1要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

                                     竞标人（公章）：                                        

                                   法定代表人或委托代理人(签名)：                         


















法定代表人第二代居民身份证复印件


（正面）























法定代表人第二代居民身份证复印件


（背面）




















委托代理人第二代居民身份证复印件


（正面）























委托代理人第二代居民身份证复印件


（背面）








1
1

